[image: image1.png]i:l::ll’lrsazset ri‘lj(rt?:::js”e Rzeczpospolita Dofinansowane przez NFZ
H - Polska Unie Europejska

Klimat, Srodowisko Narodowy Fundusz Zdrowia



 

PAGE  

Załącznik Nr 1 do SWZ

     
     
     
.............................................                                                

dane Wykonawcy(ów)                           
OFERTA

Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie"

ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice 
My niżej podpisani: ...     ...

działając w imieniu i na rzecz: …     … 

w odpowiedzi na ogłoszenie postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego (nr – 1/2026), składamy niniejszą ofertę.
Osoba uprawniona do kontaktów (dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne – Pełnomocnik): 

	Imię i nazwisko


	     

	e-mail, nr telefonu 

	     


1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania niniejszej oferty.

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i poniższymi cenami: 

	Lp.
	Wyszczególnienie 


	Ilość – szt.
	Cena jednostkowa netto [zł]
	Stawka podatku VAT

[%]
	Wartość  ogółem z podatkiem VAT [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6=(3x4)+VAT

	1) 
	holter ciśnieniowy
	2 
	     
	     
	     

	2) 
	holter EKG 
	2 
	     
	     
	     

	3) 
	wózek inwalidzki dla osoby dorosłej 
	1
	     
	     
	     

	4) 
	waga medyczna dla niemowląt 
	2
	     
	     
	     

	5) 
	elektroniczna waga dla niemowląt przenośna
	1
	     
	     
	     

	6) 
	aparat EKG 
	1
	     
	     
	     

	7) 
	fantom do nauki samobadania piersi 
	1
	     
	     
	     

	8) 
	waga medyczna ze wzrostomierzem
	5
	     
	     
	     

	9) 
	lampa UV bakterio i wirusobójcza 


	2
	     
	     
	     

	10) 
	dermatoskop 
	1
	     
	     
	     

	11) 
	aparat USG wszechstronny w tym Doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi 
	1
	     
	     
	     

	12) 
	fotel ginekologiczny z regulacją wysokości 
	1
	     
	     
	     

	13) 
	lodówka z monitoringiem temperatury 
	1
	     
	     
	     

	14) 
	elektroniczna tablica do badań ostrości wzroku 
	4
	     
	     
	     

	RAZEM – cena oferty:
	     


Razem cena oferty słownie: …      ...
3. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Parametry przedmiotu zamówienia:
1) HOLTER CIŚNIENIOWY – 2 SZT. 
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach:
	     

	3) 
	Możliwość wykonania badania trwającego 51 godz.
	     

	4) 
	Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów
	     

	5) 
	Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 280 mmHg
	     

	6) 
	Zakres pomiaru Pulsu 40 – 240 uderzeń/ min

Dokładność pomiaru
±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa)
	     

	7) 
	Minimum 3 wbudowane konfiguracje pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj.

-Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy

-Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy

-Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia
	     

	8) 
	Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów
	     

	9) 
	Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie
	     

	10) 
	Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg
	     

	11) 
	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta
	     

	12) 
	Sensor ciśnienia - Piezo rezystywny
	     

	13) 
	Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku.
	     

	14) 
	Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą
	     

	15) 
	Przycisk informacji o pobraniu leku
	     

	16) 
	Przycisk nagrywania notatek głosowych dla pacjenta. Możliwość nagrywania co najmniej 8 notatek, możliwość nagrywania notatek o długości 15 sekund i krótsze.
	     

	17) 
	Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły:  BHS,  AAMI oraz ESH-IP
	     

	18) 
	Funkcja wspierania snu pacjenta - niepowtarzanie nieudanych pomiarów, jeśli nie jest to konieczne
	     

	19) 
	Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera
	     

	20) 
	Komunikacja z komputerem poprzez przewód mini-usb – USB (przewód jest częścią zestawu)
	     

	21) 
	Wyświetlacz LCD w rejestratorze
	     

	22) 
	Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora
	     

	23) 
	Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA
	     

	24) 
	Waga rejestratora bez akumulatorów max. 196g
	     

	25) 
	Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm
	     

	26) 
	W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwie baterie, rozkładane etui do przechowywania zestawu.
	     

	27) 
	Kompatybilność z mankietami w rozmiarach:
25-32 cm (jest częścią zestawu) 

33-42 cm (nie jest częścią zestawu)

18-24 cm (nie jest częścią zestawu)
	     

	28) 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	     

	29) 
	Kompatybilność z systemem BTL Cardo Point
	     

	30) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


2) HOLTER EKG – 2 SZT.,
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Rejestrator kompatybilny z posiadanym przesz Zamawiającego System Holtera BTL CardioPoint
	     

	3) 
	Rejestrator 3-kanałowy 
	     

	4) 
	Zapis danych w trybie z 5 elektrod 
	     

	5) 
	Rejestrowane odprowadzenia:
- 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5
	     

	6) 
	Klawiatura: Mikroprzełączniki
	     

	7) 
	Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń
	     

	8) 
	Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia 
	     

	9) 
	Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 
	     

	10) 
	Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń)
	     

	11) 
	Czujnik aktywności fizycznej pacjenta
	     

	12) 
	Wyświetlacz LCD do  2,1” o rozdzielczości 128x64
	     

	13) 
	Waga rejestratora max. 110g
	     

	14) 
	Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm
	     

	15) 
	Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm 
	     

	16) 
	Transmisja danych za pomocą USB,z  możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu  Karty SD
	     

	17) 
	Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta
	     

	18) 
	Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora 
	     

	19) 
	Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz 
	     

	20) 
	Rozdzielczości  przetwornika AD przy rejestracji 24 bity
	     

	21) 
	Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz
	     

	22) 
	Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB
	     

	23) 
	Detekcja pracy stymulatora
	     

	24) 
	Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s
	     

	25) 
	Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz
	     

	26) 
	Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów
	     

	27) 
	Impedancja wejściowa: > 20 MΩ 
	     

	28) 
	Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu
	     

	29) 
	Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego
	     

	30) 
	Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy 
	     

	31) 
	Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA
	     

	32) 
	Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów.
	     

	33) 
	Obudowa z PC-ABS
	     

	34) 
	Kompatybilność z systemem BTL Cardio Point
	     

	35) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


3) WÓZEK INWALIDZKI DLA OSOBY DOROSŁEJ – 1 SZT,.
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
	     

	3) 
	Miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszeń na oparciu)
	     

	4) 
	Dodatkowa miękka, oddychająca tapicerka siatkowa zapinana na rzepy (oddzielnie siedzisko i oparcie)
	     

	5) 
	Pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
	     

	6) 
	Uchylne podłokietniki z poliuretanu
	     

	7) 
	Kółka anty-wywrotne z szybkim montażem
	     

	8) 
	Hamulec dla opiekuna z funkcja postojowa
	     

	9) 
	Hamulec dla pacjenta
	     

	10) 
	Uchylne i odpinane podnóżki z regulacja wysokości
	     

	11) 
	Podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
	     

	12) 
	Podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
	     

	13) 
	Koła przednie bezobsługowe / 20x5cm
	     

	14) 
	Koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkozłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku) 61×2,5cm
	     

	15) 
	Elementy odblaskowe w tylnych kołach
	     

	16) 
	Maksymalne obciążenie nie mniej niż 130kg
	     

	17) 
	Szerokość siedziska  45-48cm
	     

	18) 
	Waga całkowita < 18kg
	     

	19) 
	Wymiary zewnętrzne całkowite: 100×60-70×96-100cm (+/-5cm)
	     

	20) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


4) WAGA MEDYCZNA DLA NIEMOWLĄT – 2 SZT.,
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Waga będąca wyrobem medycznych z legalizacją oraz wzrostomiarką mechaniczną
	     

	3) 
	Nośność do min. 20 kg 
	     

	4) 
	Szalka w kształcie muszli umożliwiająca ważenie również w pozycji siedzące
	     

	5) 
	Waga posiadająca funkcję Breast Milk Intake Function (lub równoważną), która umożliwia określenie ilości mleka wypitego przez dziecko podczas karmienia
	     

	6) 
	Waga wyposażona w funkcję TARA i HOLD
	     

	7) 
	Wbudowany wyświetlacz LCD do prezentacji wyników pomiarów
	     

	8) 
	Zasilanie bateryjne (baterie powinny znajdować się na wyposażeniu wagi) oraz funkcję automatycznego wyłączania 
	     

	9) 
	Możliwość pracy urządzenia przy zasilaniu sieciowym (zasilacz w zestawie)
	     

	10) 
	Klasa dokładności min. III
	     

	11) 
	Podziałka 5 g < 7,5 kg > 10 g
	     

	12) 
	Wymiary 620 x 200 x 350 mm (+/-10mm)
	     

	13) 
	Waga nie więcej niż 4 kg
	     

	14) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


5) ELEKTRONICZNA WAGA DLA NIEMOWLĄT PRZENOŚNA - 1 SZT.
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Waga będąca wyrobem medycznych z legalizacją oraz wzrostomiarką mechaniczną
	     

	3) 
	Nośność do min. 20 kg 
	     

	4) 
	Szalka w kształcie muszli umożliwiająca ważenie również w pozycji siedzące
	     

	5) 
	Waga posiadająca funkcję Breast Milk Intake Function (lub równoważną), która umożliwia określenie ilości mleka wypitego przez dziecko podczas karmienia
	     

	6) 
	Waga wyposażona w funkcję TARA i HOLD
	     

	7) 
	Wbudowany wyświetlacz LCD do prezentacji wyników pomiarów
	     

	8) 
	Zasilanie bateryjne (baterie powinny znajdować się na wyposażeniu wagi) oraz funkcję automatycznego wyłączania 
	     

	9) 
	Możliwość pracy urządzenia przy zasilaniu sieciowym (zasilacz w zestawie)
	     

	10) 
	Klasa dokładności min. III
	     

	11) 
	Podziałka 5 g < 7,5 kg > 10 g
	     

	12) 
	Wymiary 620 x 200 x 350 mm (+/-10mm)
	     

	13) 
	Waga nie więcej niż 4 kg
	     

	14) 
	Waga wyposażona w torbę transportową umożliwiającą bezpieczne przenoszenie urządzenia 
	     

	15) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


6) APARAT EKG – 1 SZT.,
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px.
	     

	3) 
	Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania):

· Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut.

· Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności.

Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa).
	     

	4) 
	Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami.
	     

	5) 
	Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny
	     

	6) 
	Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych (system nie wchodzi w skład zestawu)
	     

	7) 
	Wyzwalacz QRS - QRS trigger / TTL Output
	     

	8) 
	Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod.
	     

	9) 
	Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY
	     

	10) 
	Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: 

· sygnału dźwiękowego,

· ikony na wyświetlaczu,

diody LED.
	     

	11) 
	Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22,6 metrów bieżących papieru w jednej rolce
	     

	12) 
	Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie
	     

	13) 
	Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych.
	     

	14) 
	Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: 

· Informacje o pacjencie 

· Data i godzina wykonania badania

· Rodzaj i długość badania

· Login wykonującego badania

· Odprowadzenia EKG

· Sugerowana interpretacja

· Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG

· Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST

· Wstęga rytmu w badaniu EKG

· Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG

· Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG

· Pole podsumowania

Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P)
	     

	15) 
	Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: 

· Tętno,

· Imię i nazwisko pacjenta, 

· Identyfikator pacjenta, 

· Godzina, 

· Wskaźnik naładowania baterii, 

· Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, 

· Zapis krzywych EKG, 

· Ciśnienie krwi, 

· Waga i wzrost pacjenta, 

· Oznaczenia elektrod, 

· Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, 

· Asystent podłączenia elektrod, 

· Wskazanie odłączenia elektrod, 
Login wykonującego badanie, 
	     

	16) 
	Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji
	     

	17) 
	Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania
	     

	18) 
	Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami.
	     

	19) 
	Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania.
	     

	20) 
	Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc
	     

	21) 
	Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału
	     

	22) 
	Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50
	     

	23) 
	Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50
	     

	24) 
	Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20
	     

	25) 
	Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych
	     

	26) 
	10 fizycznych odprowadzeń
	     

	27) 
	12 kanałów EKG
	     

	28) 
	W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R.
	     

	29) 
	Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu)
	     

	30) 
	Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera.
	     

	31) 
	Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s.
	     

	32) 
	W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń.
	     

	33) 
	W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20
	     

	34) 
	W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG 
	     

	35) 
	Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników.
	     

	36) 
	Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania.
	     

	37) 
	Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer
	     

	38) 
	Zestawy filtrów w trybie Auto: 

· Predefiniowany zestaw

· Automatyczny dobór filtrów.

· Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów

Możliwość wyłączenie filtrów
	     

	39) 
	Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz.
	     

	40) 
	Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny.
	     

	41) 
	Możliwość ponownego filtrowania sygnału
	     

	42) 
	Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją
	     

	43) 
	Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz
	     

	44) 
	Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity
	     

	45) 
	Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS
	     

	46) 
	Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms
	     

	47) 
	Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM
	     

	48) 
	Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa
	     

	49) 
	Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów
	     

	50) 
	Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut
	     

	51) 
	Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut
	     

	52) 
	Czas ładowania max. 4 godziny
	     

	53) 
	Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych
	     

	54) 
	Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI, praca w trybie Hotspot
	     


	55) 
	Współpraca z siecią wifi 2.4 GHz, 5 GHz
	     

	56) 
	Wbudowane protokoły WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
	     

	57) 
	Szyfrowanie sieci przy użyciu TLS 1.2

Urządzenie łączy się wyłącznie z serwerem skonfigurowanym przez użytkownika i tylko upoważniony użytkownik może to skonfigurować w urządzeniu
	     

	58) 
	Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu)
	     

	59) 
	Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. 
	     

	60) 
	Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji
	     

	61) 
	Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności)
	     

	62) 
	Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25,
CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej,
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745,
Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO).
	     

	63) 
	W zestawie dedykowany stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta.
	     

	64) 
	Maksymalna waga urządzenia 1,60 kg.
	     

	65) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


7) FANTOM DO NAUKI SAMOBADANIA PIERSI – 1 SZT.,
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Trenażer w postaci odlewu kobiecej klatki piersiowej z piersiami średniego rozmiaru, dedykowany do nauki przeprowadzania badania gruczołu piersiowego
	     

	3) 
	Trenażer do nauki wykonywania badania gruczołu piersiowego, diagnozowania zmian piersi, takich jak guzki, skórka pomarańczowa itp
	     

	4) 
	Trenażer osiadający realistyczną „skórę” z zapewnieniem naturalnych wrażeń dotykowych
	     

	5) 
	Trenażer można umieścić na pozorancie, mocując go przy użyciu pasów
	     

	6) 
	Trenażer umożliwiający wykonanie badania w pozycji leżącej lub pionowej
	     

	7) 
	Zmiany przedstawione na jednej piersi:

· ruchomy guz na głębokości 10 mm, 20 mm średnicy

· ruchomy guz na głębokości 5 mm, 20 mm średnicy
	     

	8) 
	Zmiany przedstawione na drugiej piersi:

· nieregularny guz na głębokości 5 mm, przylegający do ściany klatki piersiowej

· guz o nieregularnym kształcie na głębokości 5 mm, przylegający do klatki piersiowej, ok. 30 mm średnicy, złośliwy

· trwale wklęsła brodawka sutkowa

· skórka pomarańczy

· lewa pacha: powiększone węzły chłonne

· nad lewym obojczykiem: złośliwy guz na głębokości 5 mm, 20 mm średnicy
	     

	9) 
	Wymiary: 50 x 35 x 15 cm (+/-2cm)
	     

	10) 
	Waga ok. 6-8 kg
	     

	11) 
	Torba do transportu
	     

	12) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


8) WAGA MEDYCZNA ZE WZROSTOMIERZEM – 5 SZT.
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Waga osobowa będąca wyrobem medycznym wyposażona we wzrostomierz teleskopowy z legalizacją 
	     


	3) 
	Wzrostomierz zintegrowany na stałe z wagą
	     

	4) 
	Waga kolumnowa (wyświetlacz umieszczony na kolumnie na wysokości pasa osoby wykonującej pomiar) 
	     

	5) 
	Waga wyposażona w kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia
	     

	6) 
	Platforma pokryta materiałem antypoślizgowym 
	     

	7) 
	Funkcja pomiaru BMI, HOLD, TARA
	     

	8) 
	Zasilanie bateryjne (baterie powinny znajdować się na wyposażeniu wagi) oraz funkcję automatycznego wyłączania 
	     

	9) 
	Możliwość pracy urządzenia przy zasilaniu sieciowym (zasilacz w zestawie z wagą)
	     

	10) 
	Klasa dokładności min. III
	     

	11) 
	Nośność min. 200 kg 
	     

	12) 
	Pomiar wzrostu - Zakres pomiaru min. 60-200 cm, podziałka 1 mm
	     

	13) 
	Podziałka 100 g < 150 kg > 200 g
	     

	14) 
	Wymiary 300 x 850 x 400 mm (+/-20mm)
	     

	15) 
	Waga nie więcej niż 8 kg
	     

	16) 
	Gwarancja minimum  24 miesiące
	     


9) LAMPA UV BAKTERIO I WIRUSOBÓJCZA – 2 SZT.
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Dezynfekcja powietrza odbywająca się wewnątrz komory dezynfekcyjnej. Promieniowanie UV-C nie wydostające się poza obudowę, dzięki czemu personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lampy
	     

	3) 
	Obudowa ze stali kwasoodpornej 
	     

	4) 
	Zasilanie 230V 50/60Hz
	     

	5) 
	Lampa energooszczędna - pobór mocy nie więcej niż  115W
	     

	6) 
	Element(y) emitujący promieniowanie UV-C min. 110 W
	     

	7) 
	Wydajność wentylatora min. 180 m3/h
	     

	8) 
	Dezynfekowana kubatura 45-90 m3/h
	     

	9) 
	Lampa wyposażona w licznik czasu pracy oraz pilota do sterowania pracą urządzenia
	     

	10) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


10) DERMATOSKOP – 1 SZT.
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Dermatoskop w skład którego wchodzą: główka optyczna, płytka kontaktowa gładka, rękojeść bateryjna
	     

	3) 
	Dermatoskop zapewniający powiększenie 10x z ogniskowaniem
	     

	4) 
	Gwintowane połączenie główki optycznej i rękojeści
	     

	5) 
	Klips z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem. Instrument powinien wyłączać się automatycznie po wsunięciu do kieszeni
	     

	6) 
	Rękojeść z antypoślizgowego materiału, odporna na wstrząsy,
	     

	7) 
	Wymienne baterie lub akumulatory AA
	     

	8) 
	Źródło światła LED o współczynniku CRI min. 95 / temperatura barwowa 4000 K.
	     

	9) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


11) APARAT USG WSZECHSTRONNY W TYM DOPPLER Z FUNKCJAMI KARDIO I NACZYNIOWYMI – 1 SZT. 
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Aparat USG stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy.
Platforma wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż 2022 roku (dotyczy aparatu, nie wersji software).
Wyklucza się aparaty powystawowe.
Wymagany rok produkcji: min. 2025
	     

	3) 
	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z
klawiatury.
	     

	4) 
	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 kół
	     

	5) 
	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu
Przekątna min. 21 cali
Rozdzielczość monitora 1920x1080
	     

	6) 
	Aparat wyposażony w panel dotykowy
min. 14 cali, rozdzielczość 1920x1080
	     

	7) 
	Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) -  użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu doty owego,  dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków min. osobno  dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze,
	     

	8) 
	Możliwość wykorzystania panelu dotykowego aparatu do obróbki uzyskanych danych 3D za pomocą gestów wykonanych palcami -  tak jak w przypadku dotykowego telefonu komórkowego lub tabletu. M.in. rotacja uzyskanej bryły (względem wszystkich osi), powiększenie/pomniejszenie, przesunięcie bryły,
ustawienie położenia wirtualnego źródła światła itd.
	     

	9) 
	Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym.
	     

	10) 
	Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania.
	     

	11) 
	Regulacja wysokości panelu sterowania. Regulacja Góra /dół Zakres min  18 cm
	     

	12) 
	Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo Lewo/prawo +/- 30°
	     

	13) 
	Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu (montowany z prawej lub lewej strony aparatu) z możliwością regulacji temperatury.
	     

	14) 
	Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień
	     

	15) 
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min.
8.000.000 kanałów procesowych
	     

	16) 
	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 MHz
	     

	17) 
	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, min. 3  aktywne
	     

	18) 
	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).
	     

	19) 
	Dysk twardy SSD min. 512 GB
	     

	20) 
	Aktywne gniazdo USB 3.0 do archiwizacji obrazów
statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) w tym min. 1 typ USB C
	     

	21) 
	Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników nim. export obrazów, usuwanie badań
	     

	22) 
	Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej.
	     

	23) 
	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI
	     

	24) 
	Aktywny moduł komunikacji DICOM 3.0
	     

	25) 
	Waga aparatu Min. 75 kg, Max. 100 kg
	     

	26) 
	Tryb B
	     

	27) 
	Głębokość penetracji  min. 2-50 cm
	     

	28) 
	Wyświetlany zakres pola obrazowego min. 0-50 cm
	     

	29) 
	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 5000 fps
	     

	30) 
	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
	     

	31) 
	Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych
	     

	32) 
	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°
	     

	33) 
	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego
	     

	34) 
	Obrazowanie harmoniczne
	     

	35) 
	Obrazowanie harmoniczne kodowane z odwróconym impulsem
	     

	36) 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku.
	     

	37) 
	TrybM
	     

	38) 
	Tryb M  z Dopplerem Kolorowym
	     

	39) 
	Anatomiczny tryb M.
	     

	40) 
	Tryb Doppler Kolorowy
	     

	41) 
	Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. od 0,1 KHz do 25 KHz
	     

	42) 
	Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.
	     

	43) 
	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym
	     

	44) 
	Tryb Power Doppler
	     

	45) 
	Tryb Power Doppler z detekcją kierunku
	     

	46) 
	Spektralny Doppler Pulsacyjny
	     

	47) 
	Zakres PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min. od 1.5KHz do 35KHz
	     

	48) 
	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym   0,5- 25mm
	     

	49) 
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)
	     

	50) 
	Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.
	     

	51) 
	Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji.
	     

	52) 
	Inne funkcje
	     

	53) 
	Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. lfechnologia inna niż filtry do redukcji szumów specklowych (np. SRI, ClearVision, XRes) oraz niewykorzystująca technologii obrazowania składanego: przestrz_ennego (obrazowanie krzyżowe) i częstotliwościowego.
	     

	54) 
	Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex Min. 4 kroki
	     

	55) 
	Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego zoom
	     

	56) 
	Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres)
	     

	57) 
	Oprogramowanie wykorzystujące selektywnie ultradźwięki o wysokiej i niskiej częstotliwości w celu wykrywania i eliminowania obszarów zacienionych, w których dochodzi do tłumienia fal.
	     

	58) 
	Oprogramowanie pomiarowe do badań min:
• położniczych
•  echo płodu (w tym Z-score)
•  ginekologicznych
•  brzusznych
•  mięśniowo-szkieletowych
•  pediatrycznych

•  kardiologiczne
• małych narządów
•  transkranialnych
•  urologicznych
•  tętnice szyjne
•  żyły kończyn górnych
•  tętnice kończyn górnych
•  żyły kończyn dolnych
•  tętnice kończyn dolnych
	     

	59) 
	Pomiary podstawowe na obrazie:
•  pomiar odległości,
•  obwodu,
•  pola powierzchni,
•  objętości
Funkcja automatycznego rozpoczynania  kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego
	     

	60) 
	Automatyczne pomiary biometryczne min. HC, BPD, AC, FL, HL ,CRL,NT, AFI
	     

	61) 
	Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł 
obliczeniowych.
	     

	62) 
	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.
	     

	63) 
	Możliwość tworzenia protokołów badań -  sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana
trybów obrazowania.
	     

	64) 
	Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń (średnica < 0,6mm) z możliwością wycięcia tła  obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia.
	     

	65) 
	Quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe
	     

	66) 
	Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach 12 m/s (przy zerowym kącie bramki)
	     

	67) 
	Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej
	     

	68) 
	Automatyczna analiza funkcji kurczliwości lewej komory, bazująca na technologii 2D- Strain z ilościową analizą 17 lub 19 segmentowego wykresu typu „Bycze Oko)
	     

	69) 
	Obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex
	     

	70) 
	Aplikacja służąca do pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika  jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham'a
	     

	71) 
	Moduł dedykowany do badania tarczyc w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatyczym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według leksykonu TIRADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania tarczycy.
	     

	72) 
	Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca  wizualizcję sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania.
Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania.
	     

	73) 
	Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych
	     

	74) 
	Funkcja oparta na technologii głębokiego uczenia się (Deep Learning) wykrywająca w czasie rzeczywisstym zmiany budzące wątpliwości podczas skanowania piersi i wskazuje ich lokalizację.
	     

	75) 
	Funkcja do automatycznych pomiarów wskazanych przez użytkownika, pomiary mięśnia sercowego w trybach: 2D, M, PW, CW – Automatyczne rozpoznanie fazy skurczu i rozkurczu bez sygnału EKG.
	     

	76) 
	Głowice
	     

	77) 
	Głowica liniowa wykonana w technologii Single Cristal do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych
- Zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz
-Ilość elementów: min. 256
-szerokość skanu: min 50 mm
	     

	78) 
	Głowica Phased Array wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych
- zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz
- ilość elementów: min. 80
- kąt skanowania: min. 90°
	     

	79) 
	Głowica convex wykonaną w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych
- zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz
- ilość elementów: min. 192
- kąt skanowania: min. 65°
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną
	     

	80) 
	Możliwości rozbudowy aparatu
	     

	81) 
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex wykonana w technologii pojedyńczego kryształu do badań brzusznych, położniczych, ginekologicznych, pediatrycznych, naczyniowych
-Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz
-Ilość elementów: min. 192
-Kąt skanowania: min. 60°
-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	     

	82) 
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczna  wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych
- zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz
- ilość elementów: min. 190
- kąt skanowania: min. 70°x 70°
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną
	     

	83) 
	Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną do badań ginekologiczno- potoźniczych
-Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz
-Kąt skanowania: min. 180°
-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
-Ilość elementów: min. 192
	     

	84) 
	Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endokawitarną do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych
- Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz
-Ilość elementów: min. 190
- Kąt skanowania: min. 170° x 120°
-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	     

	85) 
	Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł EKG wraz z kablem trójodprowadzeniowym
	     

	86) 
	Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł obliczający ryzyko nowotworów przydatków macicy wyliczany z 9 wprowadzonych parametrów (zaimplementowany model ryzyka IOTA ADNEX 2013). Wbudowane narzędzie musi posiadać ocenę prawdopodobieństwa czy badana zmiana ma charakter agodny czy też złośliwy (wraz z podaniem prawdopodobieństwa występowania jednego z 4 rodzajów zmian złośliwych), wynik musi być wyświetlony na ekranie wraz możliwością przesłania do raportu.
	     

	87) 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie poprawiające akość uzyskanych obrazów wolumetrycznych poprzez znaczące poprawienie rozdzielczości przestrzennej rekonstruowanej struktury np. HDVI lub VSRI działające zarówno w trybie 3D jak i 4D.
	     

	88) 
	Możliwość rozbudowy o moduł zaawansowanego obrazowania 3D/4D umożliwiający wykonanie bardzo realistycznych wizualizacji płodu wyposażony w funkcję wirtualnego źródła światła (3 źródła światła - poprawiające wrażenie głębokości obiektu zrekonstruowanego obiektu trójwymiarowego) z możliwością regulacji kąta oświetlenia rekonstruowanej bryły.
	     

	89) 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań z ultrasonograficznymi środkami kontrastującymi w trybie trójwymiarowym do procedury histerosalpingosonografii -
HyCoSy
	     

	90) 
	Możliwość rozbudowy o Tryb uśpienia systemu (z wbudowaną baterią podtrzymującą zasilanie) z możliwością szybkiego wznowienia pracy urządzenia.
	     

	91) 
	Możliwość rozbudowy o moduł elastografii uciskowej dedykowany do badań szyjki macicy, z wyliczeniem stosunku elastyczności wewnętrznego ujścia szyjki macicy do zewnętrznego celem oceny ryzyka przedwczesnego porodu.
	     

	92) 
	Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS.
Aplikacja zawierająca dedykowany raport z badania piersi.
	     

	93) 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające detekcję i pomiar kości długich płodu przy wykorzystaniu danych objętościowych.
	     

	94) 
	Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do analizy centralnego układu nerwowego płodu z uzyskanych danych wolumetrycznych w sposób automatyczny wyświetlającą 9 płaszczyzn diagnostycznych ( 3 axialne, 4 coronalne oraz 2 sagitalne) wraz z automatycznym zmierzeniem HC, BPD, OFD, Vp, CEREB, CM.
	     

	95) 
	Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do estymacji wagi płodu z uwzględnieniem objętości uda lub ramienia
(wyliczoną z uzyskanych danych wolumetrycznych) oraz BPD i AC. Możliwość porównania w raporcie tak wyliczonej wagi płodu z estymowaną wagą uzyskaną ze standardowych pomiarów biometrii płodu (np. Campbell, Hadlock, Hadlockl, Hadlock2, Hadlock3, Hadlock4, Hansmann, Merz, Osaka, Shepard, Shinozukal, Shinozuka2)
	     

	96) 
	Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do automatycznego wykrywania właściwej płaszczyzny pomiarowej przezierności fałdu karkowego (NT) z uzyskanych danych wolumetrycznych wraz z możliwością półautomatycznego pomiaru NT.
	     

	97) 
	Gwarancja minimum 36 miesięcy.
	     


12) FOTEL GINEKOLOGICZNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI – 1 SZT.
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Fotel ginekologiczny posiadający stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową, kolor jasny szary np. RAL 9006 
	     

	3) 
	Leże składające się z trzech części w tym demontowanego podnóżka
	     

	4) 
	Fotel posiadający elektrycznie regulowaną wysokość. 
	     

	5) 
	Oparcie fotela oraz siedzisko regulowane za pomocą sprężyn gazowych, 
	     

	6) 
	Po montażu podnóżka możliwość uzyskania pozycji leżącej
	     

	7) 
	Fotel wyposażony w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach oraz pojemnik ze stali nierdzewnej umieszczony pod siedziskiem
	     

	8) 
	Długość ( bez podnóżka / z podnóżkiem) 140 / 190 cm (+/-3cm)
	     

	9) 
	Szerokość min. 65 cm
	     

	10) 
	Wysokość regulowana w zakresie min. 65 - 100 cm
	     

	11) 
	Regulacja kąta oparcia  min. 0° do 75° za pomocą sprężyny gazowej
	     

	12) 
	Pozycja Trendelenburga min. 0° do 20° za pomocą sprężyny gazowej
	     

	13) 
	Pozycja Anty-Trendelenburga min. -15° do 0° za pomocą sprężyny gazowej
	     

	14) 
	Maksymalne obciążenie nie mniej niż 150 kg
	     

	15) 
	Fotel wyposażony w dwa oparcia boczne
	     

	16) 
	Fotel wyposażony w wieszak na podkłady w rolce
	     

	17) 
	Fotel wyposażony w pilot ręczny
	     

	18) 
	Fotel wyposażony w tapicerkę standard, kolor jasny zielony np. S04 
	     

	19) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


13) LODÓWKA Z MONITORINGIEM TEMPERATURY – 1 SZT.
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Chłodziarka farmaceutyczna umożliwiająca bezpieczne przechowywanie leków i szczepionek
	     

	3) 
	Chłodziarka wyposażona w drzwi przeszklone
	     

	4) 
	Zakres temperatury od 0°C do +10°C
	     

	5) 
	Regulacja temperatury co 0,1 °C
	     

	6) 
	Stabilność temperatury w 4°C [+/-1°C]
	     

	7) 
	Obudowa stalowa lakierowana proszkowo, kolor biały
	     

	8) 
	Pojemność komory 300 litrów (+/-10L)
	     

	9) 
	Pojemność użytkowa komory min. 240 litrów
	     

	10) 
	Komora zamykana na klucz wykonana ze stali nierdzewnej
	     

	11) 
	Mikroprocesorowy sterownik temperatury
	     

	12) 
	Zewnętrzny wyświetlacz temperatury panującej w komorze (LED)
	     

	13) 
	Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika
	     

	14) 
	Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze
	     

	15) 
	Półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza / minimum 4 półki na wyposażeniu 
	     

	16) 
	Alarm przekroczenia zadanej temperatury
	     

	17) 
	Chłodziarka wyposażona w system monitoringu – rejestrator umożliwiający bieżącą rejestrację temperatury w urządzeniu oraz natychmiastową informację SMS na wybrane numery telefonów o zmianie temperatury w chłodziarce (poza dopuszczalny – zaprogramowany zakres) oraz o braku zasilania
	     

	18) 
	Zasilanie 230V 50/60 Hz
	     

	19) 
	Wymiary z tolerancją +/-20mm: szerokość 600 mm, wysokość 1450 mm, głębokość 650 mm
	     

	20) 
	Możliwość podłączenia systemu zasilania awaryjnego dedykowanego do oferowanej lodówki (ten sam producent)
	     

	21) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


14) ELEKTRONICZNA TABLICA DO BADAŃ OSTROŚCI WZROKU – 4 SZT.
Producent / model …     …
	Lp.
	Opis parametrów, wymagane parametry 
	Jeżeli parametr nie jest oferowany, należy wpisać opisać  

	1) 
	Aparat fabrycznie nowy
	     

	2) 
	Podświetlana tablica okulistyczna do badania dorosłych i dzieci
	     

	3) 
	1 tablica z 1 optotypem C (cyfry), 3 z dwoma wymiennymi optotypami - cyfry + obrazki (wymiar optotypu ok. 50x30cm)
	     

	4) 
	Sterowanie pracą tablicy odbywające się bezprzewodowo - przy pomocy pilota na podczerwień
	     

	5) 
	Pilot umożliwiający:
włączenia tablicy,
podświetlenia wszystkich znaków w jednym rzędzie,
podświetlenia tylko jednego, dowolnie wybranego znaku w rzędzie,
wyboru podświetlenia wybranego znaku,
wyboru podświetlenia wybranego wiersza znaków,
przełączania trybu pracy (cały wiersz / wybrany znak),
wybór kierunku przemieszczania się kursora,
wygaszania tablicy
	     

	6) 
	Samoczynne wyłączenie źródła światła (w przypadku niewykorzystywania tablicy przez czas dłuższy niż 5 minut) 
	     

	7) 
	Wymiary: 550 x 400 x 60 mm (+/-20mm)
	     

	8) 
	Podświetlenie - diody elektroluminescencyjne (LED)
	     

	9) 
	Optymalna odległość badania: 4 - 6 m
	     

	10) 
	Zasilanie 230 V, długość przewodu 3 mb
	     

	11) 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	     


5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania, parametry określone w SWZ.
6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany i dopuszczony do użytkowania na terenie Polski oraz rok produkcji jest nie wcześniejszy niż 2025.    
7. Część wykonania przedmiotu zamówienia tj..       …; nazwa firmy …       … powierzymy* / nie powierzymy* Podwykonawcy (* - niepotrzebne skreślić). 
W przypadku nie wskazania ww. części zamówienia do wykonania przez Podwykonawcę, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału Podwykonawców.

8. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że jesteśmy* (*-proszę zaznaczyć właściwe): (      mikroprzedsiębiorstwem,  (      małym przedsiębiorstwem, (      średnim przedsiębiorstwem, (      dużym przedsiębiorstwem, 

Zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.):
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

10. Oświadczamy, iż nie uczestniczmy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego przedmiotu zamówienia.
11. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia – Załącznik nr 2 do SWZ, 
b) Katalogi – wydruki reklamowe oferowanego zamówienia, 
c) …      …  
...      … dn. …      … 

                      .........     .......
                                                              /podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

24

[image: image1.png]